密封式电动压紧化验制样粉碎机技术要求

1. 工作条件

1.1 电源：380V（+/-10%），50/60 Hz（+/-1Hz）

1.2 环境温度：10℃～35℃。

1.3 相对湿度：20～80%。

2.主要技术要求

*2.1粉碎机构和整机结构全采用密封设计，无料样损失，无粉尘污染；

*2.2采用电动压紧装置固定料钵。

2.3料钵数1个，料钵槽内径21cm（配套的料钵下部直径21cm）。

2.4装料粒度<26mm。

2.5装料重量为500克/每钵。

2.6粉碎时间<3分钟。

2.7出料粒度120-200目。

2.8破碎研磨钵材质选用高锰钢，研磨环和研磨锤材质选用硬质合金钢整体铸成形。

2.9设备可实现自动控制，电气控制系统采用防爆设计；具有自动断电功能，压紧机构未压或箱盖被打开时，主机无法启动，保护人员和设备安全。

2.10配备数显式定时器，制样时间可调。

*2.11通过拆装密封钢件可对内部的轴承和偏心块进行维修和更换, 密封钢件为非焊接结构。

3.质保期

安装使用3月内如有质量问题包退、包换，整机免费保修一年。