张家港联合铜业有限公司

冷凝水重金属监控运维竞价公告

工程项目编号：LHTY20250630-02

发布日期：2025年6月30日

一、发布条件

1、工程名称: 冷凝水在线监控运维（2025-7-20至2027-7-19）

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2025年6月30日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 由安环部人员陪同踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2025年7月6日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2025年7月6日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2025年7月6日9时0分 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、运维周期：2025年7月20日至2027年7月19日

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

- 一、投标人资格要求

- 投标单位必须具有独立法人资格，有能力提供污染源在线监控设施运维服务的能力。有专业维护工程师和专用运维车辆。

- 投标人必须在张家港市范围内有固定的办公场所和专业运行维护人员，若在张家港市范围内无固定的办公场所和专业运行维护人员，运维单位在投标文件中必须承诺中标后合同签订前在张家港市范围内建立固定的办公场所，运维单位人员需保证24小时有人员响应企业的通知，运维现场设备出现问题，运维单位需在接到通知后2小时内赶到现场对故障进行检查和处理。

- 运行维护人员必须经过培训考核合格，具备从事污染源自动监控领域的运维能力，能正确、熟练地掌握有关仪器设备的原理、操作、使用、调试、维修和更换等技能。

- 投标人必须具有类似项目运维经验。

- 为确保设备能够有效准确的运行，投标人必须保证提供的配件、耗材及试剂为原厂正品。

- 投标人需对甲方生产设备及水质有所了解，确保在线监测数据的稳定性及准确性。

- 技术要求

  - 运维机构基本要求

    - 维护人员每次到现场进行污染源自动监控设施日常维护时，应携带相关有效证件。应保持监控站房和自动监控设施的清洁，保证监控站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。维护工作结束后在现场要做好相关记录，确保维护台账的真实性和完整性。。

    - 仪器废液应妥善收集，并配合甲方委托的专业公司进行处理。

    - 本项目包含试剂、耗材、比对、人工、车辆及税费等，不包含配件。

    - 运维单位须具有专业的维护维修工具。

    - 运维单位须设立专门7*24小时维修热线电话，安排每日值班人员。

  - 运维机构职责

    - 承担委托责任，保证自动监控点位在合同约定时间内的正常运行。

    - 运维单位须具备健全的管理制度，主要包括：质量控制、人员培训、操作规程、岗位责任、定期比对监测、定期校准维护记录、运行信息公开、设施故障预防和应急措施等制度。

    - 运维单位须建立完善的污染源自动监控管理台账，做到一表一档。台账内容主要包括：所运行维护企业的基本信息，自动监控设施的基本信息、安装信息、重要参数设置信息；自动监控设施实行社会化运行的交接记录；载气、标准液体等的购置、更换记录；药剂及其他耗材的购置、添加、更换记录；每季度自行比对监测记录；设备维修期间的人工监测记录；自动监控设施现场端运维台账等。

    - 运维单位在开展维护工作前，应与企业、设备供应商做好自动监控设施及附属设备的交接，并将交接时的设备安装情况、运行状况、重要参数设置等情况进行记录并留存。

    - 如企业生产活动发生较大变化、可能影响污染源自动监控系统正常运行，以致自动监控数据可能不准确时，运维单位应配合企业对设备进行调试。

    - 运维机构必须及时向企业汇报重大事故或仪器严重故障的情况，并根据应急预案做出准确回应。

  - 技术要求

    - 自动监测设备平均无故障连续运行时间≥360h/次。

    - 污染源自动监控设施所用的标样及药剂信息如有效期、浓度、成分等应在容器上标明。

    - 每2周至少1次对监测系统进行现场维护，任意2次现场维护的时间间隔不得大于14天。现场维护内容包括：

      - 检查仪器运行情况，做好相关记录；

      - 检查清洗、取样、管道有无堵塞；

      - 检查试剂存量情况（必要时添加或更换）；

    - 每月现场维护内容包括：

      - 每月对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对控制系统工作状态进行一次检查；

      - 根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等；

      - 检查设备量程、诊断模式及存储模块是否正常。

    - 每季度维护内容

      - 每季度进行重复性、零点漂移和量程漂移试验；

      - 水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换；

      - 检查维护记录运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。

    - 系统的检修

      - 自动监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先跟甲方报备。

      - 发现故障或接到故障保修后，维护人员需在2小时内赶到现场进行处理。对于一般故障，维修时间不应超过6小时。

      - 运维单位在现场运行维护时如发现污染源自动监控设施有自动监测数据、故障率偏高等异常情况时应主动与企业相关负责人联系。

      - 对于不可抗力（雷击、台风、地震、火灾等）造成的损失，其修理费用由企业自行承担，不可抗力造成的故障，运维单位须向甲方提供书面报告，并及时提供备品备件检修，保证在10个工作日内恢复正常运行。

  - 日常校验

运维单位必须采用具备实验室计量认证的监测机构配置的标准溶液，并按照国家技术规范及仪器说明书要求的频率，对污染源自动监控设施进行现场校验。

每月至少进行一次实际水样比对实验和质控样试验，实际水样比对试验每次至少进行3组，每月进行一次现场校验，可自动校准或手工校准；每半年由第三方出具一份比对报告。

    - 砷校验的方法详见HJ/764-2015《砷水质自动检测仪技术要求及检测标准》。

表1 校准和校验

| 项目 | 响应时间 | 零点漂移 | 量程漂移 | 实际水样比对试验误差 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总砷 | 0.5min | ±5% | ±10% | ≤15% | 比对试验总数应不少于3对。当比对试验数量为3对时至少有2对满足要求；4对时至少有3对满足要求；5对时至少有4对满足要求 |
| 总铜 | 0.5min | 无相关国标，参照总砷标准 | 无相关国标，参照总砷标准 | 无相关国标，参照总砷标准 |  |
| 总镍 | 0.5min | 无相关国标，参照总砷标准 | 无相关国标，参照总砷标准 | 无相关国标，参照总砷标准 |  |

  - 技术档案

- 技术档案内容：

- 监测仪器校准、零点和量程漂移的例行检查报表；

- 监测（监控）仪器的例行检查记录；

- 仪器设备的检修登记记录；

- 各种仪器的操作、使用、维护规范。

技术档案基本要求：

- 档案中的表格必须采用统一的标准表格；

- 做到一表一档，包含监控仪器从接收维护后整个周期的资料；

- 每个月、季度形成运行管理总结报告汇总给企业；

- 记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，有专业维护人员的签字；

- 可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价；

- 与仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均应妥善保存。

注：具体相关台账资料文件文档数量、格式等参照苏环办 [2013]129号《关于进一步加强污染源自动监控设施社会化运行管理的通知》、《张家港市污染源自动监控系统标准化建设暂行办法》等相关文件。

报价清单：

报价单位：人民币：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 运维价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总铜在线仪器 | 正奇 | 1 |  |  |
| 2 | 总镍在线仪器 | 正奇 | 1 |  |  |
| 3 | 总砷在线仪器 | 正奇 | 1 |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |

报价为含税价，列明各分项价格及总价，并标明税率。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：投标截止日起20日内

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2025年7月6日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司安环部（环保科）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：安全环保部  宣善斌（0512-58533126）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。